***Комунальне некомерційне підприємство   
 «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №20»   
 Харківської міської ради***

***Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі - відкриті торги, початок проведення процедури***

***07 червня 2021 року***

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

**1. Предмет закупівлі** -

|  |
| --- |
| **Езофагогастродуоденоскоп з відеофіксацією** Код ДК 021:2015 (CPV) – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (код НК 024: 2019 – 17663- Гнучкий відео гастроскоп**)** |

**2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

**Інформація про технічні, якісні та**

**кількісні характеристики предмета закупівлі**

**1. ЗАГАЛЬНІ МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва та характеристики** | **К-ть** | **Наявність функції або величина параметра** | **Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника** |
| 1 | **Відеогастроскоп HD**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Матриця | не гірше  1/6" CMOS |  |
| Поле огляду | ≥145° |  |
| Напрямок огляду | 0° |  |
| Діапазон глибини різкості | не гірше 3-100 мм |  |
| Максимальний кут вигину дистального кінця вгору | ≥210° |  |
| Максимальний кут вигину дистального кінця вниз | ≥90° |  |
| Максимальний кут вигину дистального кінця вліво | ≥100° |  |
| Максимальний кут вигину дистального кінця вправо | ≥100° |  |
| Діаметр дистального кінця | ≤9,2 мм |  |
| Діаметр ввідної трубки | ≤9,2 мм |  |
| Довжина робочої частини | 1350 мм |  |
| Діаметр інструментального каналу | ≥2,8 мм |  |
| 2 | **Відеопроцесор**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Налаштування балансу білого | наявність |  |
| **з вбудованими фотофіксуючим та відеозаписуючим пристроями**, що мають наступні характеристики: | **наявність** |  |
| Інтерфейс для підключення носіїв інформації | SD |  |
| **Комплект поставки:** блок керування, кабель живлення | **наявність** |  |
| 3 | **LED-освітлювач**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Потужність | ≥40 Вт |  |
| Освітленість | ≥750 000 лк |  |
| Колірна температура | ≥5500 К |  |
| Мінімальний термін служби лампи | ≥20 000 год |  |
| Ресурсний термін служби лампи | ≥50 000 год |  |
| **з вбудованою повітряною помпою**, що має наступні характеристики: | **наявність** |  |
| Максимальний вихідний тиск | ≥0,05 МПа |  |
| **Комплект поставки:** блок керування, кабель живлення | **наявність** |  |
| 4 | **Ендоскопічний електрокоагулятор**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| **Монополярні режими:** | **наявність** |  |
| - Різання чисте | ≥400 Вт |  |
| - Різання змішане 1 | ≥250 Вт |  |
| - Різання змішане 2 | ≥200 Вт |  |
| - Коагуляція контактна | ≥100 Вт |  |
| - Коагуляція спреєва | ≥70 Вт |  |
| **Біполярні режими:** | **наявність** |  |
| - Різання чисте | ≥100 Вт |  |
| - Коагуляція контактна | ≥70 Вт |  |
| **Комплект поставки:** блок керування, двоклавішний педальний перемикач, кабель живлення | **наявність** |  |
| 5 | **Ендоскопічний LCD-монітор**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Розмір екрану | ≥19" |  |
| Матриця | не гірше TFT IPS |  |
| Роздільна здатність | не гірше  1280 × 1024 |  |
| Підсвічування | LED |  |
| Кути огляду | не гірше 178° / 178° |  |
| Максимальна кількість кольорів | ≥16,7 млн |  |
| **Комплект поставки:** монітор, кабель живлення | **наявність** |  |
| 6 | **Ендоскопічна стійка**, що має наступні характеристики: | 1 | **наявність** |  |
| Матеріал виготовлення | метал з полімерним покриттям |  |
| Опорні штанги | ≥2 |  |
| Кількість полиць | ≥5 |  |
| Регулювання висоти полиць | наявність |  |
| Гальма на передній парі коліс | наявність |  |
| Адаптер мережевий | ≥10 розеток |  |
| Штатив з кріпленнями для камер | наявність |  |
| Регулювання висоти штативу | наявність |  |
| 7 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | 1 | наявність |  |
| 8 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі | 1 | наявність |  |
| 9 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | 1 | наявність |  |
| 10 | Сертифікат інженера | 1 | наявність |  |

**3. Очікувана вартість предмета закупівлі** – 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 коп.), з ПДВ.